## Slide 1: Szenzortól a kijelzésig Füstgázmérés elméleti alapok
D.Doll
Oktatási anyag
Notes: Vorbereitet für Schulung in Mühlbach, August 2011

## Slide 2: Az oktatás célja
Egy mérőműszer tipikus felépítése
Hogyan lesz feldolgozva a mért paraméter kijelzéssé?
Hogyan jön létre a mért paraméter jele?
gázkoncentráció
hőmérséklet
nyomás
szenzorok alkalmazásával
kompenzációs mérésekkel,
kiegyenlítéssel
példa: SPECTRAplus
gázelőkészítés & szenzorok, elektronika

## Slide 3: Alapfogalmak
fizikai jellemző  elektromos jel
érzékenység
keresztérzékenység
zaj, drift
jelerősités és átalakítás szoftverrel kijelzett értékké
átszámítás fizikai paraméterré
külső hatások korrekciója és keresztérzékenység
szenzor
Elektronika és szoftver
kijelzés
linearítás
pontosság
számított értékek
Notes: Sensor: typisches Kaufteil bei MRU; kaum Sensoreigenentwicklungen (außer vielleicht NDIR – Sensoren)
MRU kommt ins Spiel bei Elektronik und SW

## Slide 4: Jelképződés, kiértékelés és kijelzés
nyomás
elektrokémiai szenzor O2 mérésre
elektrokémiai szenzorok toxikus gázokra
gázszenzorok
nyomásszenzor, differencia nyomásszenzor
abszolút nyomásszenzor
hőmérséklet
ellenállás hőmérő
hőelemek
egyéb
HC – szonda
gázelőkészítés

## Slide 5: Jelképződés (1/3 ) elektrokémiai szenzorok működésének az elve
CO, H2S, …
H2SO4 , CO2, …
vizes oldatban játszódó reakciók
elektronok vándorlása molekulák között
a reakció lépéseknek térbeli elválasztása
extern mérhető áram
„fűtőanyagcella“
Szenzor toxikus gázokra
„elem“
Szenzor oxigénre

## Slide 6: jelképződés (2/3) tipikus elektrokémiai szenzor O2-re
Például arany
ólom
átalakul„elfogy“ (ólomoxiddá alakul)
a szenzor élettartalma korlátozott
csekély keresztérzékenység más gázokra
csak CO2 redukált szenzor- érzékenység

## Slide 7: jelképződés (3/3) tipikus elektrokémiai szenzor toxikus gázokhoz
gáz – specifikus az elektród anyag által, elektrolitszűrő
Az elektróda nem megy tönkre
néha magas keresztérzékenység más gázokra
különböző gázokra lehetséges, metánra nem
szűrő
nem kívánatos gázok ellen
a szenzor élettartama korlátozott

## Slide 8: Kiértékelés és kijelzés a műszerben
üzemeltetés
átszámítás a kalibrációs görbe alapján
korrekciós számitás hőmérsékletre
keresztérzékenység
a kijelzett érték kisimítása
átszámítás más egységekbe
Bekapcsolás után
nullpontfelvétel
a szenzor ellenőrzése
mV
gázkoncentráció / %
gyári beállítás
a szenzorok és a műszer ellenőrzése
beállítás: összefüggés a kimenő jel és a koncentráció között

## Slide 9: kiegészítés: CO - szenzor
CO – a szenzor erősen keresztérzékeny H2-re
példa:
  bekalibrált szenzor 500 ppm CO  500 ppm CO kijelzés
  szenzor vizsgálva 500 ppm CO + 500 ppm H2 -val
   750 ppm CO kijelzés
megoldás
egy un. „harmadik elektróda” H2-re
a H2 mérés lehetséges
beállítás után a H2 jel kompenzálása– befolyásolás a műszerben

## Slide 10: Jelképződés, kiértékelés és kijelzés
nyomás
elektrokémia szenzor O2-re
elektrokémia szenzorok toxikus gázokra
gázszenzorok
nyomás-, differencianyomásszenzor
abszolút nyomásszenzor
hőmérséklet
ellenállás hőérzékelők
hőelemek
egyéb
HC – szonda
gázelőkészítés

## Slide 11: Jelképződés a nyomásszenzorban
vákum
abszolútnyomás szenzor
a nyomást mérés 0 nyomáshoz képest (vakum)
nyomáskülönbségi szenzor
a nyomás eltérést méri két csatlakozási pont között
mint huzat szenzor mérés a környezeti nyomáshoz képest
Stauchung
összenyomódás
Dehnung
nyúlás
az elektromos tulajdonságok változása hajlás következtében

## Slide 12: Nyomásszenzor karakterisztikája
vákum
hőmérséklet befolyás
adott esetben a szenzorban kompenzálva
Vakuum
Méréstartomány és rombolási küszöb
a méréstartomány normál nyomásokra alkalmas
magas nyomás tönkreteszi a szenzort
szakszerű kezelésnél az élettartam gyakorlatilag korlátlan

## Slide 13: Jelkiértékelés és kijelzés
üzemeltetés
átszámítás a kalibrációs görbék szerint
adott esetben korrekció számítás hőmérsékletre
a kijelzett érték „kisimítása”
átszámítás más egységekre
bekapcsolás után
nullpontfelvétel
a szenzor ellenőrzése
adott esetben ismételt nullpontfelvétel a további méréseknél
Gyári beállítás
a nyomás és a szenzorjel közötti inviduvideális összefüggés felvétele
hosszú idejű stabilitás
nyomás
mV

## Slide 14: Jelképzés kiértékelés és kijelzés
nyomás
elektrokémiai szenzor O2 -ra
elektrokémiai szenzorok toxikus gázokra
gázszenzor
nyomás-, differencianyomás szenzor
abszolútnyomás szenzor
hőmérséklet
ellenállás hőmérők
hőelemek
egyéb
HC – szonda
gázelőkészítés

## Slide 15: Jelképződés (1 / 2) hőellenállás szenzorok
különböző konstrukciók nagy száma
Pt100, Pt1000, …
félvezető szenzor is lehet: KTY
adott esetben védőburkolat
Pl. platina struktúra
hőmérséklet változás

Az elektromos ellenállás változása
jelképzés az abszolút hőmérséklettől függően
egyszerű kezelés
abszolút hőmérséklet
kis hőmérsékleti tartomány
lassú
felületi szenzor

## Slide 16: jelképzés (2 / 2) hőelemek
Anyag 1
(Pl. Ni)
anyag 2:
(pl. Cr-Ni ötvözet)
az elektromos feszültség arányos a kontakt- és a referencia hely közötti hőmérsékletkülönb-séggel
(termofeszültség)
itt
Übergabestelle
kontakthelyek
a referenciahely absz. hőmérsékletének a mérése szükséges (Pt1000)
Jelvezeték (réz)
Hőelem dugaszolható csatlakozóval
K típus
Köpenyes hőelem dugaszolható csatlakozóval
K típus
telle des Thermopaares
=
Messstelle
A termopár kontakthelye
=
Mérési hely
termoelemanyag – pár az alkalmazás szerint
(hőmérséklettartomány)
nagy hőmérsékleti méréstartomány
az abszolút hőmérséklet mérése szükséges
pontmérés

## Slide 17: Kiértékelés és kijelzés
üzemeltetés
a jelgörbe szerinti átszámítás
a jelzett érték „kisimítása”
átszámítás más egységekre
Gyári kalibráció
a jelerősítés beállítása adott esetben
műszerkonstrukció
abszolút hőmérséklet a referencia helyen
jelerősítés µV tartományban

## Slide 18: Jelképzés, kiértékelés és kijelzés
nyomás
elektrokémiai szenzor O2-re
elektrokémiai szenzor toxikus gázokra
Gáz szenzorok
nyomás-, differencianyomás szenzor
abszolút nyomás szenzor
hőmérséklet
ellenálláshőmérő
termoelem
egyéb
HC – szonda
gázelőkészítés

## Slide 19
HC – szonda (gázérzékelő) – a működési elvp
elv: félvezető szenzor
a félvezető kristály fűtve van
az oxigén a felületre lerakódik (a mérés feltétele oxigén jelenléte)
az éghető gázok molekuláinak a lerakódása
 a félvezető vezetőképessége
a mért jel a félvezető vezetőképességének a változása
szenzor
félvezető

## Slide 20: gázelőkészítés
hűtés = szárítás
a kondenzát vezetékeiben és kondenzátcsapdában
a kondenzát összegyűjtése
szűrés és vizleválasztás
A leghidegebb része a mérésnek
Meggátolja a víz beszívását
Átlátszó és szétcsavarható szűrő
Látható kondenzátszínt
passzív kondenzátcsapda: rövid mérések (percek)
tartós mérés: aktív hűtő, szárító
szűrő: a méréstől függő, pl.szilárd anyagszűrő

## Slide 21: Jelképzés, kiértékelés és kijelzés
nyomás
gázszenzor
hőmérséklet
egyéb
elektronika, elvi felépítés
gázvezetés
SPECTRAplus
Egy mérőműszer felépítése

## Slide 22: Jelfeldolgozés és elektronika
Átalakítás digitális jellé
Számítások kommunikáció: Mikroprocesszor MRU – Software

## Slide 23: Gáz útja a műszerben
gázszárítás
szűrő
szivattyú
Adott esetben szenzor védelem öblítéssel
gázkimenet
Tömítettség! Vákum!
túlnyomás,aka-dálytalan gázkilépés!
a gáz elosztása szenzorok között

## Slide 24
SPECTRAplus – a műszer egyes részei
Levehető kondenzát csapda
gázcsatlakozás
Huzat csatlakozás
nyomáskülönbség
opció:
külön differencia nyomás TRGI csatlakozó
USB, IrDA, SD
hátoldal
gáz kimenet
tartó mágnes
hőmérséklet:
Mini-K típus - - csatlakozó
Lemo opció
AUX – csat lakozó (Lemo)

## Slide 25: SPECTRAplus –műszer felépítés
gázszenzorok
(dugaszolható)
nyomásszenzorok
Hőelem csatlakozás
akkumulátor
szenzorkamra (gázelosztás)

## Slide 26: SPECTRAplus jellemzői – kezelővezető szoftver
5 konfigurálható mérési program
(tüzelőanyag lista, CO limit, kijelzés)
3 konfigurálható oldal, 6 érték/oldal
30 mp-ként mérési átlagérték képzés a VDI 4206 szerint

## Slide 27
Összegzés:
szenzorok nagy választéka
fizikai hatások
MRU kiválasztja az alkalmazásnak, a mérési feladatnak megfelelő szenzort
és igy jön létre egy megbízható és komfortos mérőműszer vevőinknek